温度监控报警方案应用说明

短信报警号码

1，容器的责任人报警电话

2，监控报警中的补充号码

注：补充号码需要在用户中设置对应用户，并将补充号码输入到报警电话中

温度监控报警内容

！通讯故障

！温度超过限制（容器中设置范围）

！温度低于限制

注：以上内容可在监控报警中设置

短信报警时机与次数

1，【设置】-【监控报警】中指定错误发生报警次数和时间。

2，通讯故障报警延时报警，延时设置在控制面板中的【报警】，sqs_14001上双击，可设置通讯错误持续时间后报警

3，通讯故障报警另一个相关项目，信息有效时间。桌面右下角，sqsserver样品管理服务器，右键单击，按属性，然后选择【温度湿度接口服务】，按【服务属性】可进行设置。

4，报警超过指定次数后，指定时间（在控制面板中的【报警】，sqs_14001上双击）后可自动清除发送次数，如报警要求存在，将重新发送报警信息。

5，手工清理报警发送次数，发C给SMSSHELL服务。如系统有报警要求存在，将重新发送报警信息

定制服务

1，SQSHELL的DZ命令，对所有容器或冰箱进行定制服务，默认12小时发一次冰箱温度信息。

2，SQSHELL的DZQX命令，对所有容器或冰箱进行取消定制服务。

注：

DZ $ID,##&

$ID是冰箱ID,如1，2，3等

##  是数量，如8表示间隔8个单位发重新发一次冰箱温度信息

&时间单位，不输表示小时

m表示分钟

DZQX $ID

$ID是冰箱ID,如1，2，3等,不输入表示全部

例：DZ 定制所有冰箱12小时一次信息服务

DZQX  取消所有冰箱的定制服务

例1：

要求 发生报警信息，希望：A)连续报警3次，间隔时间5分钟；B)通讯故障发生到发送报警信息不超过2分钟；C)连续报警次数超过后同样的报警类型在1小时后重新进行报警；D)全部冰箱每8个小时向1号手机发送冰箱当前状态信息；

针对以上要求设置：

- 【设置】-【监控报警】选择容器，然后修改间隔为5，次数为3，按【修改】按钮，然后按【关闭】按钮。

- 桌面右下角，sqsserver样品管理服务器，右键单击，按属性，然后选择【温度湿度接口服务】，按【服务属性】可进行设置，采集信息有效时间输入1分钟，按【OK】；在控制面板中的【报警】，sqs_14001上双击，输入报警延迟时间1分钟。

- 在控制面板中的【报警】，sqs_14001上双击，输入自动清理报警次数间隔时间60分钟。

- 发送“DZ ,8”给SMSServer短信服务号码。

例2：

收到报警短信“通讯故障”2次，人工排除故障后，希望有“通讯故障”立即报告。

发送 “C” 给SMSServer短信服务号码，人工清理报警发送次数。

例3：

定制短信修改为8点钟开始，间隔时间12小时。

在8点的时候，发送 “DZ ,12” 给SMSServer短信服务号码，人工清理报警发送次数。

例4：

通讯存在干扰，有误报“通讯错误”的情况出现。

桌面右下角，sqsserver样品管理服务器，右键单击，按属性，然后选择【温度湿度接口服务】，按【服务属性】可进行设置，采集信息有效时间输入时间增加一点，如输入3分钟等。

注：定制时间不能小于5分钟。